## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院（金牛院区）放射类设备清单及主要需求
排序 | 设备名称 | 申购数量 | 预算金额（万元） | 主要功能需求
1 | 大孔径CT | 1 | 1000 | 大孔径CT机，孔径不小于78cm，不小于32排。适用体型肥胖患者全身各部位CT检查，满足疼痛治疗引导、肿瘤定位穿刺及放疗精准定位等硬件与软件需求。满足大血管CTA检查及后处理功能。具备后处理软件包括不限于多平面重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、最小密度投影（MinP）、具备曲面重建（CPR）、容积三维重建（VR）、表面重建（SSD）、仿真内窥镜显示功能等，控制台及重建计算机系统各1套、原厂高级后处理工作站2套。
2 | 高端CT | 1 | 2000 | 双源或256排及以上CT机,满足自由心率冠脉低剂量高清成像、心脑血管一站式检查，脑卒中一站式检查（满足全脑灌注），低辐射剂量、高清快速成像、能量成像功能等。具有冠脉、头颈血管及全身其他血管高级成像及高级后处理功能，提供心血管高级后处理软件包（包括心功能分析）具备能谱后处理软件，灌注扫描与灌注分析后处理软件（支持自动计算CBV，CBF，TTP，MTT、Tmax和PS 等灌注参数，并以伪彩标记显示 ）、提供体灌注分析软件包（肝脏、肺部、肿瘤、肾脏、脾脏、胰腺），提供能量成像及高级后处理软件包，图像融合后处理软件包等。后处理具备包括但不限于以下成像方式：多平面重建（MPR）、最大密度投影（MIP）、最小密度投影（MinP）、具备曲面重建（CPR）、容积三维重建（VR）、表面重建（SSD）、仿真内窥镜显示功能。控制台及重建计算机系统各1套、原厂高级后处理工作站2台。产品具备的软件及功能为最新版本。
4 | 3T MR | 1 | 2000 | 3.0T。全身各部位薄层高分辨成像、高分辨脊髓神经成像、 血管壁高清成像、高级心脏MR技术、脑功能成像、单体素波普成像、多体素波谱成像，脑灌注成像、弥散张量成像、磁敏感成像等及高级后处理功能（包括但不限于：心脏后处理软件、3D后处理功能、实时MPR后处理功能、图像拼接后处理功能、实时MIP后处理功能、图像评价软件、Tl, T2值计算功能、时间信号曲线功能等） ，结合深度学习与人工智能扫描模式，矫正伪影功能（呼吸伪影、金属伪影等），提升扫描速度和图像质量。配备高通道各部位常用及专科线圈。配备临床与科研平台。主机系统1套、原厂后处理工作站2台。产品具备的软件及功能为最新版本。
6 | DSA | 1 | 700 | 设备悬吊，满足心脏、神经、肿瘤、外周等介入放射学检查与治疗，原厂后处理工作站1套
9 | 口腔CBCT | 1 | 50 | 支持口腔全景片、头颅定位、颌面部三维成像，后处理功能满足精准评估牙槽骨厚度，以及周围重要结构显示，指导种植牙手术方案，具备图像DICOM 3.0 接口、PACS\HIS接口
10 | DR（双板） | 1 | 150 | 配备无线平板探测器2套，支持高清低剂量成像与AI辅助质控，满足全身各部位的X线成像,脊柱全长与双下肢全长自动拼接功能,且有辐射剂量显示功能。
12 | 骨密度仪 | 1 | 120 | 支持腰椎、髋部、前臂多部位测量，以及全身骨密度测量与水脂成分分析、肌少症检查等功能。类DR片图像质量，指导精准定位。具备PACS\HIS接口。