## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
整体解决方案，涉及以下设备
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 智能采血系统（带窗口） | 1 | 套 | 175 | 检验科智能采血系统是一套全流程闭环管理的软硬件集成方案，连接HIS/LIS，覆盖预约→签到→排队→备管贴标→采血→传输→分拣→签收→溯源，核心目标是安全、高效、可追溯。 | 检验科
2 | 生化免疫流水线 （含样本处理系统1套、全自动生化分析仪 2台、全自动化学发光免疫分析仪4台） | 1 | 套 | 500 | 生化免疫流水线是检验科核心自动化平台，将生化、免疫、电解质、糖化等模块通过智能轨道/机械手互联，实现从样本进样→前处理→分杯→检测→归档全流程无人值守，核心价值是一管通测、精准高效、全程溯源。 | 检验科
3 | 血液分析流水线 （全自动血液细胞分析仪2台、全自动糖化血红蛋白分析仪1台、特定蛋白分析仪1台） | 1 | 套 | 200 | 血液分析流水线是检验科血常规检测的自动化核心，通过智能轨道将五分类血球仪、推片染色机、形态学阅片机、特定蛋白/CRP等模块互联，实现从样本上机→检测→复检→报告全流程闭环，核心价值是快速精准、智能复检、全程溯源、生物安全。 | 检验科
4 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 台 | 25 | 检验凝血、抗凝、纤溶、抗血小板功能专用检测设备，用于术前筛查、血栓与出血性疾病诊断、抗凝用药监测。 | 检验科
5 | 尿液分析仪流水线 | 1 | 套 | 40 | 集成干化学分析+尿有形成分（沉渣）分析，实现从样本上机→检测→审核→报告全流程闭环，用于肾脏、尿路、肝胆、代谢性疾病筛查与监测。 | 检验科
6 | 粪便分析仪 | 1 | 台 | 10 | 整合理学检查+形态学（镜检）+免疫/化学检测，替代手工“挑、搅、滤、镜”全流程，用于消化道疾病、感染、寄生虫病、出血筛查。 | 检验科
7 | 全自动阴道分泌物检测仪 | 1 | 台 | 10 | 利用干化学酶法+AI显微形态学双模块一体，替代手工涂片、染色、镜检、判读，全面评估阴道微生态平衡，精准诊断炎症+菌群失衡，指导复发阴道炎个体化治疗 | 检验科
8 | 全自动血气分析仪 | 2 | 台 | 20 | 检测动脉血pH、氧分压、二氧化碳分压+电解质+代谢物+血氧，精准评估呼吸功能、酸碱平衡、氧合状态、电解质紊乱，指导急诊/ICU/麻醉术中即时治疗。 | 检验科
9 | 全自动血沉分析仪 | 1 | 台 | 1 | 测红细胞沉降率（ESR，简称血沉），辅助炎症、感染、风湿免疫病、肿瘤等筛查与活动度监测。采用魏氏法（ICSH国际标准），全自动、恒温、红外动态监测，替代人工计时读数。 | 检验科
10 | 酶联免疫工作站 | 1 | 套 | 20 | 全自动完成ELISA全流程（加样→试剂分配→孵育→洗板→显色→读数→结果计算→报告）。检测传染病（乙肝/丙肝/艾滋/梅毒）、肿瘤标志物、激素、自身抗体等。 | 检验科
11 | 全自动血培养分析仪 | 1 | 台 | 15 | 用于血液/无菌体液（胸腹水、脑脊液等）中细菌、真菌的快速培养与阳性报警，是有效诊断败血症、菌血症、血流感染，指导抗生素精准用药。 | 检验科
12 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 1 | 台 | 40 | 对分离培养后的致病菌（细菌/真菌）做生化鉴定+药敏试验（MIC值），快速明确菌种与耐药性，指导抗生素精准用药。 | 检验科
13 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 台 | 107 | 1. 快速菌种鉴定：细菌（革兰氏阴/阳）、真菌（念珠菌/曲霉）、分枝杆菌、厌氧菌，3分钟出结果。2. 血培养阳性快速鉴定：阳性瓶直接处理，1小时内报结果，缩短报告时间1.5天。3. 耐药筛查：MRSA、VRE、CRE、CRAB等超级细菌快速筛查。4. 院感监测：暴发菌株同源性分析（聚类/分型）。5. 科研应用：新种发现、自建数据库、流行病学研究。 | 检验科
14 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 12 | 主要用于细胞培养、细菌/真菌培养、支原体、衣原体、厌氧菌、标本恒温孵育，模拟人体37℃、5%CO₂、饱和湿度生理环境。 | 检验科
15 | 自动革兰染色仪 | 1 | 台 | 10 | 标准化完成细菌涂片固定→染色→脱色→复染→干燥全流程，快速区分革兰阳性菌（G+）/阴性菌（G-） | 检验科
16 | 自动抗酸染色仪 | 1 | 台 | 7.5 | 专门用于结核分枝杆菌等抗酸菌涂片染色，全自动完成“初染→加热→脱色→复染→干燥”全流程，标准化区分抗酸菌（红色）与非抗酸菌（蓝色） | 检验科
17 | 显微镜（含荧光模块） | 1 | 台 | 10 | 专门用于荧光染色标本（如金胺O-结核、真菌、免疫荧光）观察，可快速检出抗酸菌、真菌、寄生虫及特异性抗原 | 检验科
18 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 20 | 采用磁珠法自动完成样本裂解、核酸吸附、洗涤、洗脱全流程，直接产出高纯度DNA/RNA，供PCR、qPCR、测序等下游实验，用于感染病检测、肿瘤分子诊断、遗传筛查等。 | 检验科
19 | 实时荧光PCR分析仪 | 1 | 台 | 20 | 集核酸扩增+荧光信号实时检测+定量分析于一体，对提取后的核酸进行定性、定量、基因分型、熔解曲线分析，用于感染性病原体、肿瘤基因、遗传病、HPV、结核、新冠等检测。 | 检验科
20 | 超净工作台 | 1 | 台 | 4 | 通过高效过滤形成局部百级洁净无菌工作环境，用于菌种接种、标本处理、试剂配制、核酸加样、细胞操作，防止尘埃、杂菌、气溶胶污染，保障实验结果准确与生物安全。 | 检验科
21 | 生物显微镜 | 3 | 台 | 3 | 光学成像清晰、多倍率放大、适用所有常规涂片及体液镜检。 | 检验科
22 | 电热恒温培养箱 | 2 | 台 | 10 | 用于微生物普通培养、药敏预孵、生化试验、标本恒温培养，控温稳定、恒温均匀，满足临床检验质控及实验室常规培养需求。 | 检验科
23 | 高速离心机 | 1 | 台 | 3 | 用于血清分离、核酸样本离心、细菌菌体沉淀、体液浓缩、试剂离心、标本提纯，转速高、离心力大，是分子、免疫、微生物检验前处理功能。 | 检验科
24 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 10 | 集高转速+制冷恒温于一体，专门对温度敏感样本做快速离心沉淀、分离、浓缩、提纯，防止核酸、蛋白、活性菌体降解失活。 | 检验科
25 | 低速离心机 | 2 | 台 | 6 | 常规设备，主要用于血清分离、尿液沉渣、体液标本、抗凝全血分离。 | 检验科
26 | 医用冷藏箱 | 8 | 台 | 24 | 精准稳定维持2～8℃，专门存放试剂、校准品、质控品、血清标本、培养基、药敏纸片、生物样本。 | 检验科
27 | 医用冷藏冷冻箱 | 2 | 台 | 10 | 上腔冷藏2～8℃ + 下腔冷冻-10℃～-25℃，同时满足试剂、标本、菌株、质控品、生物样本的冷藏+冷冻长期保存。 | 检验科
28 | 医用冷冻箱 | 2 | 台 | 10 | 常规温控 -10℃～-25℃，介于2～8℃冷藏和-80℃超低温之间，用来中长期冷冻保存标本、试剂、菌株、质控留样。 | 检验科
29 | 医用低温保存箱（-80℃以下） | 1 | 台 | 8 | 专门用于珍贵生物样本超低温长期保存，稳定维持-70℃～-86℃（常用-80℃），是生物样本长期存储“黄金温度”，防止样本降解、保持生物活性。 | 检验科
30 | 高压灭菌器 | 2 | 台 | 10 | 利用高温高压饱和蒸汽，对培养基、玻璃器皿、吸管、离心管、污染耗材、实验废弃物、器械等灭菌、消毒、灭活微生物，杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌、病毒等。 | 检验科
31 | 紫外线杀菌车 | 5 | 台 | 5 | 用253.7nm UVC短波紫外线物理灭菌，无残留、无二次污染，替代部分化学消毒，适合无人环境快速杀菌。 | 检验科
32 | 移液器（不同规格） | 15 | 个 | 3 | 用于精准吸取、转移微量液体，是核酸提取、PCR配体系、试剂加样、药敏试验、常规检验的标配工具。 | 检验科
33 | 微量震荡仪 | 1 | 台 | 0.5 | 用于微量离心管、PCR管、血清管、试剂管快速涡旋混匀、震荡打散，体积小、速度快、混匀效果好。 | 检验科
34 | 废液处理器 | 1 | 套 | 5 | 专门处理检验产生的酸碱、重金属、生物性（血液/体液/菌液）、微量有机物废液，实现无害化、达标排放，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466）。 | 检验科
35 | 一体化淋浴器（带洗眼装置） | 1 | 套 | 1 | 用于酸碱、腐蚀性、有毒物质溅洒人体/眼部时紧急冲淋+洗眼，快速降低伤害，符合GB/T 38144、ANSI Z358.1标准。 | 检验科
36 | 过敏原检测仪 | 1 | 套 | 6 | 定量检测血清中特异性IgE（sIgE）/总IgE（tIgE），精准锁定吸入性/食入性过敏原，用于过敏性疾病（哮喘、鼻炎、湿疹、食物过敏）诊断、脱敏疗效评估与用药指导。 | 检验科
37 | 冷链系统 | 1 | 套 | 1 | 对所有医用冷藏箱、冷冻箱、-80℃超低温冰箱、培养箱、恒温箱实现24小时实时温度监测、自动记录、超限报警、数据可追溯，满足ISO15189、医疗机构冷链管理、环保及等级医院评审要求。 | 检验科
38 | 空气消毒机（挂式） | 8 | 台 | 2.4 | 24小时动态/静态消毒，杀灭空气中细菌、病毒、真菌、支原体，去除异味与气溶胶，符合WS/T 648-2019、ISO15189、院感规范 。 | 检验科
39 | 医用血液冷藏箱（4±2℃） | 2 | 台 | 5 | 专门储存全血、红细胞悬液、洗涤红细胞等，必须4℃±1℃恒温，符合YY/T 0168-2007、GB 18469-2012、ISO15189，保障血液安全、防止溶血或失效 。 | 输血科
40 | 医用低温保存箱（-20℃以下） | 2 | 台 | 10 | 专为新鲜冰冻血浆、冰冻血小板、冷沉淀凝血因子设计，标准恒温-30℃～-40℃，符合YY/T 0168、GB 18469 临床用血储存规范，满足ISO15189、等级医院评审、用血质量管控要求。 | 输血科
41 | 试剂冰箱（2-8℃） | 2 | 台 | 3.6 | 专为存放血型试剂、标准红细胞、质控品、抗筛试剂、定型试剂、交叉配血试剂设计，恒温2℃～8℃，医用级精密温控，符合临床用血规范、ISO15189、等级医院评审、院感及试剂冷链管理要求。 | 输血科
42 | 标本冰箱（2-8℃） | 2 | 台 | 4 | 专门存放待检标本、复检标本、留存血清、血浆标本、体液标本、输血前留样标本，恒温2～8℃，医用级温控、带报警、温度可追溯，满足ISO15189、院感、等级医院评审规范。 | 输血科
43 | 血小板恒温震荡保存箱（22±2℃） | 1 | 台 | 1 | 用于单采血小板/浓缩血小板全程保存，必须20～24℃恒温+水平持续振荡，模拟体内循环环境，防聚集、保活性，符合《血站技术操作规程》、AABB与WHO标准，保障输注有效与安全。 | 输血科
44 | 全自动血型分析仪 | 1 | 台 | 12 | 全自动完成ABO正反定型、RhD定型、不规则抗体筛查、交叉配血，适配临床输血前相容性检测，符合《输血相容性检测标准》，保障输血安全与效率。 | 输血科
45 | 血清学离心机 | 1 | 台 | 1 | 专门用于微柱凝胶卡、血型试管、配血标本、抗体筛查离心沉淀，做血型定型、交叉配血、不规则抗体检测必备，完全适配输血血清学试验标准。 | 输血科
46 | 卡式离心机 | 1 | 台 | 0.5 | 专为微柱凝胶血型卡离心设计，不可用普通离心机替代，直接决定血型定型、配血结果的准确性。 | 输血科
47 | 标本离心机 | 1 | 台 | 1 | 用于受血者标本、献血者标本、血型血清学标本离心分离，转速温和、不溶血、不破坏红细胞，适配ABO/Rh定型、不规则抗体筛查、交叉配血前标本预处理，符合输血科实验室规范与ISO15189要求。 | 输血科
48 | 血浆解冻箱（37℃） | 1 | 台 | 10 | 用于新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝血因子、冰冻红细胞恒温快速解冻，恒温精准37℃，保证凝血因子活性，不破坏血浆蛋白，符合临床输血规范、ISO15189及等级医院评审要求。 | 输血科
49 | 恒温水浴箱 | 1 | 台 | 6 | 用于血型血清学试验、血浆复温、标本孵育专用基础设备，恒定37℃，模拟人体体温，用于输血前相容性检测、试剂标本恒温反应，符合输血规范、ISO15189、院感质控要求。 | 输血科
50 | 孵育器 | 1 | 台 | 0.5 | 用于微柱凝胶法（卡式法）专用37℃恒温设备，用于血型鉴定、抗体筛查、交叉配血的试剂卡孵育，和水浴箱功能互补、不能替代。 | 输血科
51 | 血液运输箱（红细胞） | 2 | 台 | 2 | 运输箱（2～8℃，WS 400-2023合规），专为全血、红细胞悬液、洗涤红细胞、去白红细胞设计，全程2～8℃冷藏，防冻结、防污染、防震荡。 | 输血科
52 | 血液运输箱（血浆） | 2 | 台 | 2 | 专为新鲜冰冻血浆、冷沉淀凝血因子、冰冻红细胞转运设计，严格维持-20℃～-18℃低温，符合 WS 400-2023 血液运输国家标准，保证凝血因子活性不流失，不升温、不融化。 | 输血科
53 | 血液运输箱（血小板） | 2 | 台 | 2 | 专为机采血小板、浓缩血小板转运设计，严格遵循标准：温度22℃±2℃ + 持续水平振荡，防止血小板聚集、保持活性，符合 WS 400-2023 血液运输规范、输血科质控及ISO15189要求。 | 输血科
54 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 1 | 用于血涂片形态学检查、红细胞/白细胞/血小板形态观察、交叉配血复核、不规则抗体筛查辅助、溶血样本排查，符合ISO15189、临床输血质控与实验室生物安全要求。 | 输血科
55 | 移液器（不同规格） | 10 | 个 | 3 | 是血型血清学试验、微柱凝胶卡试验、抗体筛查、配血试验、标本加样、试剂分装必备基础器具，精度高、重复性好，保障输血检测结果准确可靠，满足ISO15189质控要求。 | 输血科
56 | 高压灭菌器 | 1 | 台 | 5 | 用于实验耗材、移液器吸头、玻璃器皿、污染试管、一次性废弃物、工作器械的高压灭菌消毒，满足实验室生物安全、院感管控、ISO15189 及输血科废物灭菌处置规范。 | 输血科
57 | 血栓弹力图分析仪 | 1 | 台 | 5 | 能完整评估凝血因子、纤维蛋白原、血小板功能、纤溶系统全过程，指导精准成分输血、鉴别出血原因、监测抗凝/抗血小板药效，满足输血科、ICU、麻醉科、围手术期凝血管理与节约用血需求。 | 输血科
58 | 一体化淋浴器（带洗眼装置） | 1 | 套 | 1 | 用于酸碱、腐蚀性、有毒物质溅洒人体/眼部时紧急冲淋+洗眼，快速降低伤害，符合GB/T 38144、ANSI Z358.1标准。 | 输血科
59 | 冷链系统 | 1 | 套 | 1 | 能对血液冰箱、试剂冰箱、标本冰箱、血小板保存箱、血浆低温冰箱、恒温箱、水浴箱、血液运输箱等所有温控设备，实现24小时实时监测、温度记录、超温报警、数据追溯的整套信息化系统，满足ISO15189、WS400-2023、临床输血质量控制硬性迎审要求。 | 输血科
60 | 空气消毒机（挂式） | 6 | 台 | 1.8 | 24小时动态/静态消毒，杀灭空气中细菌、病毒、真菌、支原体，去除异味与气溶胶，符合WS/T 648-2019、ISO15189、院感规范 。 | 输血科
61 | 微量元素检测仪 | 1 | 台 | 22 | 定量检测人体全血、血清、末梢血中的常量及微量元素，用于儿科、内科、体检、门诊常规筛查，是检验科基础标配设备。 | 检验科
62 | 血药浓度监测仪 | 1 | 套 | 88 | 精准测定血液中治疗药物浓度，指导临床个体化用药、避免中毒、提升疗效，为精准医疗提供关键依据。 | 检验科
63 | 基因检测仪 | 1 | 台 | 22 | 主要对人体DNA/RNA进行扩增、检测与分析，用于病原体定量、肿瘤突变、遗传病筛查、用药指导，是精准医疗与感染防控的关键。 | 检验科