## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 手持式呼末二氧化碳监测仪 | 2 | 个 | 14 | 实时监测呼末二氧化碳、评估通气、反应循环、监测代谢变化，确认气管插管位置、监测麻醉/转运/急诊场景通气状态。 | 呼吸与危重症医学科
2 | 物联网心肺康复慢病随访管理设备 | 1 | 套 | 30 | 整合患者康复数据、随访记录、用药管理，构建慢性疾病的标准化慢病管理路径；支持物联网数据对接，实现远程监测、康复处方推送、患者依从性管理；可生成科室慢病管理统计报表，满足质控与科研数据追溯需求。 | 呼吸与危重症医学科
3 | 物联网便携式肺功能仪 | 1 | 台 | 10 | 检测呼吸气体流量、容量等指标，评估肺部通气、换气功能，辅助诊断，便携设计，支持床旁、门诊体检多场景使用。 | 呼吸与危重症医学科
4 | 物联网六分钟步行测试设备 | 1 | 台 | 13 | 标准化完成6分钟步行试验，实时监测心率、血氧饱和度、步行距离；自动分析患者运动耐力、出具运动康复处方。 | 呼吸与危重症医学科
5 | 物联网心肺康复训练仪 | 5 | 台 | 7.5 | 提供多种康复模式，支持个体化运动处方设置；实时监测患者生理指标，具备运动负荷自动调整与安全报警功能；数据可同步至物联网平台，实现康复过程的全程追溯与管理。 | 呼吸与危重症医学科
6 | 物联网心肺康复抗阻力运动设备 | 5 | 台 | 30 | 提供阻力训练，适配不同康复阶段患者；内置多种康复训练程序，实时监测心率、运动负荷，具备防跌倒、防过度训练保护功能；数据可上传至康复管理系统，用于训练效果评估与康复方案优化。 | 呼吸与危重症医学科
7 | 自动气管镜清洗系统 | 1 | 套 | 25 | 标准化完成内镜的预洗、酶洗、漂洗、消毒、干燥全流程，支持多根内镜同时处理; 具备全程测漏监控、消毒程序自动记录、运行数据打印功能，可追溯每台内镜的清洗消毒过程；全浸泡设计， | 气管镜检查室
8 | 电子支气管镜整套设备 | 1 | 套 | 150 | 高清成像系统，可清晰观察各级支气管黏膜病变，满足肺部疾病诊断需求：支持活检、刷检、灌洗等诊断操作，以及异物取出、气道狭窄扩张、支架植入等介入治疗；镜体具备防水、防漏设计，支持全浸泡消毒， | 气管镜检查室
9 | 储镜柜 | 1 | 台 | 1.5 | 为清洗消毒后的内镜提供恒温、恒湿、正压储存环境，防止二次污染;内置紫外线循环风消毒系统，支持定时消毒程序，可设置每周工作时段自动运行；具备实时温湿度监控、存放时间记录、数据导出功能。 | 气管镜检查室
10 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 台 | 7 | 无创检测呼出气一氧化氮浓度，反映气道嗜酸性炎症水平；用于气道疾病的辅助诊断、疗效评估与用药调整 | 肺功能检查室
11 | 呼吸肌力检测仪 | 1 | 台 | 7 | 评估呼吸肌力量与耐力，指导呼吸康复训练方案制定。 | 肺功能检查室
12 | 肺功能整套设备 | 1 | 套 | 160 | 肺通气功能、弥散功能、气道阻力等检测，可评估疾病的严重程度，为手术风险评估、康复方案制定提供依据。 | 肺功能检查室
13 | 无创正压通气压力滴定呼吸机 | 1 | 台 | 6 | 用于睡眠监测下的压力滴定，找到消除呼吸暂停、低通气的最小有效治疗压力; 具备持续气道正压、双水平气道正压等多种治疗模式；支持漏气补偿、自动调压功能， | 睡眠检查中心
14 | 便携式睡眠监测仪 | 5 | 套 | 30 | 记录口鼻气流、血氧饱和度、心率、体位、鼾声等多参数；用于阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的筛查与诊断；支持居家/院外监测， | 睡眠检查中心
15 | 便携式睡眠呼吸监测仪 | 5 | 台 | 20 | 记录口鼻气流、血氧饱和度、心率、体位、鼾声等多参数；用于阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征的筛查与诊断；支持居家/院外监测， | 睡眠检查中心
16 | 血气分析仪 | 1 | 台 | 10 | 快速检测血液中氧气、二氧化碳、pH值、电解质及代谢指标‌，主要用于‌评估患者呼吸功能、酸碱平衡及代谢状态‌ | ICU
17 | 移位机 | 1 | 台 | 25 | 专为‌行动不便人群‌设计的‌护理辅助设备‌，主要用于安全、平稳地完成体位转移 | ICU
18 | 气囊测压仪 | 1 | 台 | 0.5 | 用于‌人工气道管理‌，其核心功能是‌监测和控制气管插管或气管切开套囊内的压力‌。 | ICU
19 | 有创动脉血压监测仪 | 2 | 台 | 30 | 通过动脉穿刺置管，直接、连续测量动脉内压力，用于危重症患者监测、围手术期管理、精准血压调控、血流动力学评估、‌替代无创监测失效情况等。 | ICU