## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
整体解决方案，涉及但不限于以下设备
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 多舱全自动清洗机 | 1 | 台 | 140 | 1、四舱式模块化多舱式结构，至少包含清洗舱、超声舱、漂洗消毒舱、干燥舱三个功能模块，串列式安装，连续式清洗 2、单舱容积：≥520升 3、加热方式：蒸汽加热 | 消毒供应室
2 | 脉动真空灭菌器 | 4 | 台 | 200 | 1、设备用途说明：对耐热、耐湿物品的高温高压灭菌处理 2、蒸汽供给方式：外接蒸汽 | 消毒供应室
3 | 全自动清洗机 | 2 | 台 | 40 | 1、用途：对手术器械、麻醉呼吸管道、换药碗等进行清洗、消毒、上油及干燥处理 2、清洗舱容积：≥320升 3、加热方式：电加热 | 消毒供应室
4 | 多功能清洗中心 | 2 | 台 | 54 | 1、用途：硬式内窥镜器械类、管道类等的手工清洗、超声、消毒及干燥等。 2、主机结构：蒸汽清洗槽、超声槽、漂洗槽、末洗槽，煮沸消毒槽、干燥台。 3、功能要求：要求具备高压蒸汽清洗、热力消毒、酶洗、冲洗以及沥水台、储藏柜等功能。 | 消毒供应室
5 | 负压清洗机 | 1 | 台 | 30 | 1、功能要求：能够清洗常规手术器械、腔镜管腔器械、呼吸麻醉管道、骨科器械、牙科手机、各种导管等； 2、在方式要求：清洗各种器械均不需要专用层架，仅需把器械拆卸后放入篮框内再放入腔体即可。 3、清洗槽容积：不小于150L | 消毒供应室
6 | 环氧乙烷灭菌器 | 1 | 台 | 100 | 1、用途：对不耐温、热、湿物品进行灭菌处理 2、灭菌方法： 采用100%纯环氧乙烷气体灭菌 3、灭菌程序：至少有两种温度程序，未运行程序前可随时切换灭菌温度 4、容积：≥135升 | 消毒供应室
7 | 低温过氧化氢灭菌器 | 3 | 台 | 66 | 1、适用于对金属、非金属类的手术器械，特别是怕热、怕湿、具有微细管腔特征的手术器械进行灭菌 2、灭菌内室容积：≥1350升 3、方形腔体 4、灭菌剂：卡匣式封装，全自动针刺胶囊吸入式 | 消毒供应室
8 | 基础器械 | 1 | 套 | 400 | 为临床诊疗、手术开展提供安全合格的无菌医用器械。 | 消毒供应室
9 | 酸性氧化电位水生成机 | 1 | 台 | 16 | 1、酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱以及增压泵等组成 2、碱性还原电位水生成量：≥90L/h。酸性氧化电位水生成量：≥90L/h | 消毒供应室
10 | 集中压缩空气机组 | 1 | 台 | 82 | 满足整个消毒供应中心的用气需求 | 消毒供应室
11 | 真空干燥柜 | 1 | 台 | 16.5 | 1、用途：用于医院的管腔类器械、精密器械、不耐高温器械等物品的低温真空干燥处理 2、舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm | 消毒供应室
12 | 高温干燥柜 | 2 | 台 | 29 | 1、用途：可集中处理大量所需干燥的物品，并可同时干燥手术器械和麻醉、呼吸物品及其湿化瓶 2、容积：≥500L | 消毒供应室
13 | 内镜清洗工作站 | 1 | 台 | 15 | 至少包括初洗槽、酶洗槽、超声槽、终末漂洗槽以及干燥台等 | 消毒供应室
14 | 牙科手机清洗机 | 1 | 台 | 12 | 1、功能：牙科手机清洗、注油、消毒及内外表面干燥功能于一体 2、结构要求：槽式舱体，自动顶开门 3、装载量要求：一次处理≥32把手机 | 消毒供应室
15 | 洁净蒸汽发生器 | 6 | 台 | 510 | 材质要求：筒体及管路均采用无缝钢管 | 消毒供应室
16 | 除锈机 | 1 | 台 | 10 | 1、容积：≥35L 2、材质：舱体采用≥2mm厚的不锈钢。 3、加热管：隔绝式加热系统；叶片式加热器，最大面积加热舱体底部。 4、管路材质：管路系统中所有部件均耐腐。 | 消毒供应室
17 | 全自动封口机 | 2 | 台 | 20 | 1、带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%; 2、带压力监控功能、内置储存芯片至少可实现一千万条打印信息储存; 3、具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印 | 消毒供应室
18 | 环境浓度监测系统 | 1 | 套 | 5 | 1、包括两部分：带显示功能的浓度检测报警器和报警控制主机。 2、报警器分为过氧化氢浓度检测报警器、环氧乙烷浓度检测报警器； 3、报警器数据信号采集：报警器与主机通过无线信号传输，不需要连接线 | 消毒供应室
19 | 小型蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 6.5 | 设备用途说明：以压力蒸汽为介质的台式全自动高温高压快速灭菌设备 | 消毒供应室
20 | 高温生物阅读器 | 2 | 台 | 8 | 1.对压力蒸汽压力灭菌生物指示物效果进行快速、有效的监测。 2.阴性判读结果时间:≤1h | 消毒供应室
21 | 低温等离子生物阅读器 | 2 | 台 | 7 | 1.对过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示物效果进行快速、有效的监测。 2.阴性判读结果时间:≤1h | 消毒供应室
22 | 污物接受台 | 1 | 台 | 1.5 | 用于污染物品的接受 | 消毒供应室
23 | 荧光检测仪 | 1 | 台 | 5 | 1、可以有效的判断手术室、手卫生及手术器械的洁净程度 2、检测时间≤10秒 3、≥3.5寸触摸屏进行人机交互，显示检测计时、检测结果等信息 4、检测程序：≥6套 | 消毒供应室
24 | 环氧乙烷生物阅读器 | 1 | 台 | 4.5 | 1.对环氧乙烷灭菌生物指示物效果进行快速、有效的监测。 2.阴性判读结果时间:≤3h | 消毒供应室
25 | 自动切割机 | 1 | 台 | 5 | 1、全自动切割机，≥4.3寸彩色触控屏，单片机控制 2、适用于各种纸塑卷袋、特卫强卷袋、立体卷袋切割 3、多种自动控制功能、自动进袋 4、长度数量任意设置自动切割 5、可实现多卷同时切割 | 消毒供应室
26 | 亚克力双槽水池 | 1 | 台 | 4.5 | 材质：亚克力 | 消毒供应室
27 | 不锈钢检包工作站 | 4 | 台 | 12 | 材质：不锈钢 尺寸：≥2000*1300*1800 | 消毒供应室
28 | 污物清洗槽 | 3 | 台 | 7.5 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
29 | 器械柜 | 10 | 台 | 5 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
30 | 不锈钢下收下送转运车 | 5 | 辆 | 0.75 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
31 | 敷料柜 | 6 | 台 | 2.1 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
32 | 不锈钢打包台 | 4 | 台 | 2.4 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
33 | 敷料打包台 | 2 | 台 | 1.2 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
34 | 转运架 | 10 | 台 | 5 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
35 | 立式网篮存储架 | 4 | 台 | 3.2 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
36 | 壁挂式空气消毒机 | 16 | 台 | 7.2 | 用于净化室内空气，杀灭细菌、病毒、浮游微生物，去除异味及有害颗粒物，适配消毒供应室日常洁净环境维持需求。 | 消毒供应室
37 | 高压水枪 | 2 | 台 | 1 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
38 | 高压气枪 | 5 | 台 | 2 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
39 | 清洗工作台 | 2 | 台 | 2 | 1、材质：不锈钢； 2、底部带疏列式隔板； 3、底部带万向轮(含刹)×2，万向轮×2； 4、用途： 用于污染物品的分类； | 消毒供应室
40 | 小车清洗机 | 2 | 台 | 1 | 1、工作流量5L/min，最大6.5L/min 2、压力6.7MPa，最大10MPa | 消毒供应室
41 | 不锈钢双层转运车 | 5 | 辆 | 0.6 | 1、不锈钢材质 2、搁板×2 3、模压凹槽，深度≥10mm； 4、底部带脚轮； 5、用途：用于各种物品的运输。 | 消毒供应室
42 | 包布车 | 4 | 辆 | 0.48 | 1、用途： 用于包布和医用包装纸的凉干及存放。 2、材质：不锈钢； 3、可存放不同规格的包布或包装纸； | 消毒供应室
43 | 洗眼器 | 1 | 台 | 0.2 | 1、公称压力：1.0Mpa； 2、工作压力：0.2~0.4Mpa； 3、洗眼流量：≥11.4L/min。 | 消毒供应室
44 | 带光源放大镜 | 5 | 台 | 10 | 放大倍数 5倍。 | 消毒供应室
45 | 标准网篮 | 80 | 台 | 0.8 | 材质：不锈钢 | 消毒供应室
46 | 清洗篮框 | 100 | 台 | 5 | 材质：不锈钢 尺寸：≥480 x250 x50 | 消毒供应室
47 | 超声清洗机（针对复杂管腔器械） | 1 | 台 | 11 | 1、设备用途说明：对精密器械和带盲孔、缝隙的器械进行超声清洗 2、容积≥90L 3、超声频率：至少包含三频40/80/100KHZ，变频功能，功率可调 4、至少包含轻洗、重洗、精密器械清洗、管腔器械清洗四个程序，一键操作 | 消毒供应室