## Sheet1
附件1：
四川省第五人民医院医学装备清单及主要需求
整体解决方案，涉及但不限于以下设备
序号 | 设备名称 | 申购数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 功能需求 | 使用科室
1 | 智能取材台 | 2 | 台 | 30 | 用于病理科对手术切除或活检组织进行巨检和规范取材的核心操作平台，配有可升降调节功能，整合冷热水龙头、碎骨装置、器械挂架、紫外线消毒灯和照明系统等。 | 病理科
2 | 大体标本摄像系统 | 2 | 台 | 4 | 用于对病理大体标本进行标准化、数字化影像记录。 | 病理科
3 | 不锈钢记录台（与取材台配套） | 2 | 台 | 0.8 | 与取材台配套使用，提供耐腐蚀的台面用于记录和摆放物品，不锈钢材质，易于清洁消毒，耐酸耐碱，不会吸附试剂。 | 病理科
4 | 锯骨机 | 1 | 台 | 0.05 | 用于处理含有坚硬骨骼的病理标本，如股骨头、下颌骨、椎骨、带骨肿瘤等。 | 病理科
5 | 智能病理空气质量监测控制中枢 | 1 | 台 | 20 | 用于实时监测病理科室内空气质量并自动调控通风净化系统的中央控制器。可记录历史数据、发出声光报警并可远程通知管理人员。 | 病理科
6 | 包埋盒打号机 | 1 | 台 | 8 | 用于在病理组织包埋盒上直接打印标本编号、病理号和二维码等信息。可连接医院LIS或HIS系统，自动接收患者信息并批量打印。 | 病理科
7 | 智能控制脱水机通风柜 | 2 | 台 | 7 | 需与脱水机联动使用，通过智能感应器感知脱水机的工作状态（如开门、运行中），自动调节排风量，确保在产生气体的阶段保持足够的负压，将废气有效收集并排至室外或经过滤后排放，柜体耐腐蚀。 | 病理科
8 | 全自动组织脱水机 | 1 | 台 | 27 | 用于自动完成组织标本的固定、脱水、透明和浸蜡处理，具备多个试剂缸、加热功能和搅拌或真空辅助功能。内置的试剂管理系统可记录每种试剂的使用次数和时长，到期自动提示更换。 | 病理科
9 | 智能包埋机通风柜 | 2 | 台 | 3.5 | 为组织包埋操作提供局部排风保护，采用侧吸或下吸结构，风量可手动或自动调节，并可与包埋机电源联动，包埋机工作时自动启动排风。柜体内部需耐高温易清洁。 | 病理科
10 | 组织包埋机及冷冻台 | 1 | 台 | 3.5 | 包埋机用于将脱水浸蜡后的组织用石蜡包埋成便于切片的蜡块。冷冻台用于提供低温表面（通常低于-15℃）。 | 病理科
11 | 玻片打号机 | 2 | 台 | 16 | 用于在载玻片标签区域直接打印病理号、染色类型、切片序号和二维码等标识信息。打号机需连接医院信息系统，自动获取患者信息和切片要求，实现按需或批量打印。 | 病理科
12 | 紧急冲淋器 | 1 | 个 | 0.25 | 用于处理工作人员眼部或身体意外接触有毒腐蚀性化学品（如浓酸、二甲苯、甲醛等）的紧急情况，手动或脚踏启动冲淋装置。 | 病理科
13 | 轮转式切片机 | 1 | 台 | 13 | 用于将石蜡包埋的组织块切成厚度仅为几微米的薄片。 | 病理科
14 | 摊烤片机 | 1 | 台 | 2 | 用于将切片机切出的石蜡薄片展平并牢固地粘贴在载玻片上。 | 病理科
15 | 单独冷冻台 | 2 | 台 | 2 | 主要用于快速冷却和硬化石蜡包埋组织块，也可用于冷冻新鲜组织以进行冰冻切片前的准备。 | 病理科
16 | 医用恒温箱 | 2 | 台 | 2.9 | 用于在病理实验室中提供精确、稳定的恒温环境，箱内温度均匀稳定。 | 病理科
17 | 智能控制机染通风柜 | 1 | 台 | 3.5 | 用于全自动染色机的排风防护，通过智能感应器检测染色机的工作状态（如试剂缸开启、加热、摇晃等），自动调节排风量，柜体需耐腐蚀。 | 病理科
18 | 手工染色通风柜 | 1 | 台 | 3.5 | 供病理技师进行手工HE染色、特殊染色或免疫组化手工操作时使用的局部排风防护设备。柜体耐酸碱，台面下需配水槽和龙头，顶部或后方设有下排式抽风系统，另外需配置照明、试剂架、电源插座和洗眼器等。 | 病理科
19 | 全自动染色封片一体机 | 1 | 台 | 25 | 用于将组织切片的染色和封片两道工序整合在一台设备中自动完成，可同时处理多架玻片，程序可编程控制各步骤的时间和温度，并配有试剂管理系统自动监测液位和使用次数。 | 病理科
20 | 冷冻切片机 | 2 | 台 | 40 | 用于术中快速病理诊断的特殊切片设备。可以在低温环境下（通常-20℃至-30℃）将新鲜组织快速冷冻，配置速冻位点、样品头独立制冷、防卷板和紫外线消毒系统等。 | 病理科
21 | 密集标本档案柜（切片、蜡块） | 20 | 组 | 2.2 | 用于长期、规范、节约空间地保存病理科产生的大量切片和蜡块，采用轨道移动式结构，多列柜体紧密排列，通过手摇或电动控制移动留出通道，每层搁板可放置标准切片盒或蜡块盒，柜体密闭防尘、防光、防潮，带有温湿度监测和除湿功能。 | 病理科
22 | 全自动妇科液基薄层细胞制片机 | 1 | 台 | 5 | 专门用于宫颈脱落细胞标本的自动化制片设备，制片过程全自动，一次可处理多份标本，并自动进行细胞固定和染色。 | 病理科
23 | 医用离心机 | 2 | 台 | 4 | 用于临床检验和病理前处理的基础设备。 | 病理科
24 | 普通冰箱 | 2 | 台 | 3 | 用于临时存放需要冷藏或冷冻的标本、试剂和某些耗材。 | 病理科
25 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 4 | 用于处理具有潜在感染性的临床病理标本。 | 病理科
26 | DNA倍体分析仪 | 1 | 台 | 15 | 用于判断细胞是否发生癌变或处于癌前病变，适用于早期癌、癌前病变的筛查以及高度异型细胞的辅助诊断。 | 病理科
27 | 子宫颈细胞计算机辅助诊断系统 | 1 | 套 | 22 | 应用人工智能深度学习技术，对宫颈液基薄层细胞（TCT）玻片进行全片自动扫描并辅助识别人工智能系统。 | 病理科
28 | 数字病理切片扫描仪 | 1 | 台 | 18 | 以高精度自动载物台配合显微光学系统，逐视野扫描切片并拼接成一张完整的、可任意放大和移动的数字图像。扫描后的数字切片不需要储存物理玻片，可以在电脑、平板或手机上通过专门软件观看，并支持图像标注、测量、截图和远程共享。 | 病理科
29 | 多人共览显微镜（五人） | 1 | 台 | 25 | 可供多位观察者同时观看同一张组织切片的教学与会诊用显微镜，每个观察头都有独立目镜和独立调焦机构，且配有发光指针指示视野位置。配摄像头接口，可以连接显示器或投影仪。 | 病理科
30 | 全自动免疫组化染色机 | 1 | 台 | 10 | 能够全自动完成组织切片免疫组化染色流程，可同时处理多张切片，并且支持多种抗体和显色系统同时运行。 | 病理科
31 | 手工染色通风柜 | 1 | 台 | 3.5 | 用于HE染色、特殊染色、免疫组化手工操作及染液配制等需要接触挥发性化学试剂的场景。柜体耐酸碱腐蚀，配备下排风系统，能及时吸走二甲苯、酒精等有害气体。同时配有水槽、龙头、洗眼器、试剂架和照明灯，满足染色流程中清洗、浸泡、临时存放染缸的需要。 | 病理科
32 | 水浴箱 | 2 | 台 | 0.6 | 用于提供恒温水浴环境的常规实验室设备。 | 病理科
33 | 医用试剂冰箱 | 3 | 台 | 7.5 | 专门用于病理科及检验科储存试剂、抗体、酶、标准品、质控品及其他温度敏感型生物制品的冰箱。具备更精确的控温系统（如双温区独立控制、温度波动≤±1℃）、高低温报警功能（当温度异常时发出声光报警并远程通知）、安全锁和数字温度显示。 | 病理科
34 | 荧光显微镜（FISH分析软件） | 1 | 套 | 25 | 用于观察和采集荧光标记样本图像的显微镜，并配备专业分析软件用于荧光原位杂交（FISH）结果的判读。配套分析软件能够自动或半自动采集图像、叠加通道、计数荧光信号、计算比值，辅助医生判断检测结果（如HER2基因是否扩增）。用于乳腺癌、肺癌、淋巴瘤等恶性肿瘤的靶向治疗相关基因检测。 | 病理科
35 | 原位杂交仪 | 1 | 台 | 10 | 用于进行组织切片或细胞涂片的原位杂交实验。能够预先设置程序，自动按顺序完成变性和杂交保温，同时内部保持饱和湿度。 | 病理科
36 | 超净工作台（双人） | 2 | 台 | 3.6 | 提供局部百级洁净环境的操作台，用于对实验样品进行保护。适用于病理科分子实验中需要进行无菌操作的步骤。 | 病理科
37 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 5 | 用于从生物样本中自动化提取DNA或RNA的仪器。 | 病理科
38 | 全自动实时荧光PCR仪 | 1 | 台 | 17 | 用于病原体定量、基因突变检测和基因分型。支持多重荧光通道，可以同时检测多个靶标。 | 病理科
39 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 0.35 | 在高压下产生高温（通常121-134℃）对耐热物品进行快速、彻底灭菌，用于处理具有生物危害的废弃物（如培养物、废弃组织、染液废液、刀片、手套等）使其达到无害化标准，也可用于灭菌玻璃器皿、手术器械、部分耐热试剂和培养基。配备安全联锁装置、温度压力双重控制和排气冷凝系统。 | 病理科
40 | 污物暂存柜 | 1 | 台 | 1 | 用于病理科临时、密闭存储各类医疗废物的柜体。需耐腐蚀、防渗漏。 | 病理科
41 | 治疗车 | 1 | 台 | 0.3 | 用于病理实验室内各种物品的临时运输和移动操作。 | 病理科
42 | 病理专用操作台 | 54 | 米 | 10.8 | 用于病理科日常标本处理和常规操作，耐腐蚀、易清洁，集成实验室水槽、冷热水龙头、洗眼器、双层试剂架（带电源插座）和嵌入式LED照明。适用于标本接收、登记分拣、染色前处理、切片质量检查、免疫组化手动滴加等多种湿性或干性操作。 | 病理科
43 | 全自动免疫组化仪 | 1 | 台 | 35 | 全自动完成免疫组化和免疫荧光染色。 | 病理科