- 附件1

- 救护车技术参数及车辆设备清单

- 一、负压监护型救护车2台

- （一）车辆参数

1.外廓尺寸（mm）：长：≥5900、宽：≥2000、高：≤2700

2.发动机技术：四缸直列、涡轮增压、直喷

3.功率（kW）：≥128

4.排量（ml）：≥2296

5.制动系统：优于或等于前后碟刹

6.排放标准：国六B

7.车顶状态：钢制

8.转向系统：液压助力

9.驱动方式：后轮驱动

10.胎压监测：胎压显示

11.轴距（mm）：≥3750

12.总质量（kg）：≥4100

13.整备质量（kg）：≥2650

14.变速箱类型：≥6速自动变速箱

15.燃油箱容积（L）：≥80

16.车辆轮胎规格型号：优于或等于235/65R16C

17.车辆安全辅助系统：ABS/ESP/TCS/EBD/EBA

18.最大扭矩（N·M/rpm）：≥430

19.车辆最高速度（km/h）：≥160

20.辆额定载客人数（座）：5—9人

21.后轮钢板弹簧片数（片）：≥3

22.悬架系统（前/后）：优于或等于麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬。

23.雾灯、倒车雷达、自动大灯、自动雨刷、定速巡航、LED大灯、遥控钥匙、侧门推拉窗、日间行车灯、侧门上车踏板、驾驶室冷暖空调、驾驶室安全气囊、驾驶室电动升降车窗、车窗霍尔防夹手功能、中控≥10寸彩色触控显示屏。

（二）医疗舱配置

- 1.警灯系统符合国家救护车标准，嵌入式警灯。

- 2.车用紧急启动控制装置：当主电瓶在低于12V无法正常启动时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。

- 3.驾驶室和医疗舱各装一组控制面板。面板采用超薄集成双回路电路，两面板联动控制，采用触摸式按钮。

- 4.电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器。

- 5.紫外光灭菌灯，灭菌灯电源启动后，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30分钟后自动关闭，消毒灯紫外线辐照强度≥120μW/cm²。消毒灯管使用寿命不小于≥5000。

6.电器系统：不低于1000瓦纯正弦波逆变器，符合国家汽车行业标准的低压线束，带漏电和短路保护的模块集成控制箱。

7.中央集成供氧系统：不锈钢氧气管和多功能氧气汇流排，氧气终端、湿化瓶、呼吸机接口、减压阀、压力表，配10L氧气瓶3个。

8.医疗舱内饰板材：医疗舱分隔墙、左右饰板、集成内顶及全部柜体均采用ABS板材整体模具吸塑成型，具有整体性强，产品密度高重量轻，整体抗冲击能力强，光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗UV、抗氧化等特点。

9.医疗舱上方左、右侧各安装一组吊柜，每格吊柜长≥59cm宽≥24cm高≥36cm，柜门采用半透明注塑件，采用弧形设计，容积更大，合页为任意停设计形式，操作便利安全。

10.担架系统：自动上车担架：铲式担架（固定于后尾门）1张；楼梯专用椅（固定于后尾门）1张。

11.负压系统：以实现病员室负压隔离要求。负压救护车病员室内受生物污染的空气经本装置高效过滤后排出车外，保证不污染外部环境，可达到－20Pa～－30Pa的负压。

12.救护车底盘采用客车底盘。

13.有专用的车载设备固定支架。

- （三）救护车车载设备清单

- 1.除颤监护仪

- 2.呼吸机

- 3.心电图机

- 4.电动吸引器

- 5.输液泵

- 6.注射泵

- 7.负压舱

- 二、普通监护型救护车2台

- （一）车辆参数

1.外廓尺寸（mm）：长：≥5900、宽：≥2000、高：≤2700

2.发动机技术：四缸直列、涡轮增压、直喷

3.功率（kW）：≥128

4.排量（ml）：≥2296

5.制动系统：优于或等于前后碟刹

6.排放标准：国六B

7.车顶状态：钢制

8.转向系统：液压助力

9.驱动方式：后轮驱动

10.胎压监测：胎压显示

11.轴距（mm）：≥3750

12.总质量（kg）：≥4100

13.整备质量（kg）：≥2650

14.变速箱类型：≥6速自动变速箱

15.燃油箱容积（L）：≥80

16.车辆轮胎规格型号：优于或等于235/65R16C

17.车辆安全辅助系统：ABS/ESP/TCS/EBD/EBA

18.最大扭矩（N·M/rpm）：≥430

19.车辆最高速度（km/h）：≥160

20.车辆额定载客人数（座）：5—9人

21.后轮钢板弹簧片数（片）：≥3

22.悬架系统（前/后）：优于或等于麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬。

23.雾灯、倒车雷达、自动大灯、自动雨刷、定速巡航、LED大灯、遥控钥匙、侧门推拉窗、日间行车灯、侧门上车踏板、驾驶室冷暖空调、驾驶室安全气囊、驾驶室电动升降车窗、车窗霍尔防夹手功能、中控≥10寸彩色触控显示屏。

（二）医疗舱配置

- 1.警灯系统符合国家救护车标准，嵌入式警灯。

- 2.车用紧急启动控制装置：当主电瓶在低于12V无法正常启动时，按住紧急启动开关可以借助辅助电瓶令汽车迅速启动。

- 3.驾驶室和医疗舱各装一组控制面板。面板采用超薄集成双回路电路，两面板联动控制，采用触摸式按钮。

- 4.电控箱：利于维护保养的模块集成设计，且在220V电源输出端装有漏电及短路保护器。

- 5.紫外光灭菌灯，灭菌灯电源启动后，灭菌灯将在延时1分钟后工作，30分钟后自动关闭，消毒灯紫外线辐照强度≥120μW/cm²。消毒灯管使用寿命不小于≥5000。

6.电器系统：不低于1000瓦纯正弦波逆变器，符合国家汽车行业标准的低压线束，带漏电和短路保护的模块集成控制箱。

7.中央集成供氧系统：不锈钢氧气管和多功能氧气汇流排，氧气终端、湿化瓶、呼吸机接口、减压阀、压力表，配10L氧气瓶3个。

8.医疗舱内饰板材：医疗舱分隔墙、左右饰板、集成内顶及全部柜体均采用ABS板材整体模具吸塑成型，具有整体性强，产品密度高重量轻，整体抗冲击能力强，光洁、抗菌、易清洗、可消毒、抗UV、抗氧化等特点。

9.医疗舱上方左、右侧各安装一组吊柜，每格吊柜长≥59cm宽≥24cm高≥36cm，柜门采用半透明注塑件，采用弧形设计，容积更大，合页为任意停设计形式，操作便利安全。

10.担架系统：自动上车担架：铲式担架（固定于后尾门）1张；楼梯专用椅（固定于后尾门）1张。

11.救护车底盘采用客车底盘。

12.有专用的车载设备固定支架。

（三）救护车车载设备清单

- 1.除颤监护仪

- 2.呼吸机

- 3.心电图机

- 4.电动吸引器

- 5.输液泵

- 6.注射泵